Umbauanleitung PROFITEST 204 auf CEE-Steckverbindung zum Anschluß von Verlängerungsleitungen VL.. oder VLK..

Sicherheitshinweis: Der Umbau darf nur am ausgeschalteten und allpolig vom Netz getrennten Gerät und nur von sachkundigen Fachkräften vorgenommen werden. Die genannten Anschlußbelegungen sind unbedingt einzuhalten. Nur dann sind die einwandfreie Funktion des Gerätes und die Sicherheit von Gerät und Anwender auch weiterhin gewährleistet.

Hinweis: Der Umbau hat bei fachgerechter Ausführung keinen Einfluß auf die Genauigkeit und den Abgleich des Prüfgerätes. Werden die Verlängerungsleitungen Typ VL.. und VLK.. in die Meßleitung eingeschleift, so gelten die in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegebenen Zusatzfehler.

Umbauanleitung:

Zum Umbau muß die Meßleitung mit der Prüfspitze OHNE TASTEN und LEDs des PROFITEST204 vom Gerät aus etwa 20cm nach der Kabelkupplung durchtrennt und die Enden jeweils ca. 4 cm abgemantelt werden. Die drei Adern (braun, blau und schwarz) müssen abisoliert und mit den Aderendhülsen bestückt werden.

Die beiliegenden Isolierschläuche werden auf eine Länge von ca. 10 cm geschnitten und nach Zeichnung über die Leitungsenden geschoben. Diese Schläuche verbessern die mechanische Festigkeit und gewähren Knickschutz.

Nun müssen die CEE-Kupplung am Gerät und der CEE-Stecker an der Meßleitung mit der Prüfspitze montiert werden. Die Farbzuordnung und die Montageanordnung sind der umseitigen Skizze zu entnehmen. Sie ist in jedem Fall einzuhalten.

Es gilt: 	L/+   	-  brauner Draht

N	-  blauer Draht

PE	-  schwarzer Draht

Die in der Meßleitung vorhandene Kupplung für die leichte 12m-Verlängerung (Typ LEADEX) kann in der Leitung verbleiben.

WICHTIG!!! An der Meßleitung mit der Prüfspitze mit den Tasten und LEDs darf

in keinem Fall etwas verändert werden !!!